Kraków, dn. 29.09.2015 r.

ZP-271/18-3/2015

#### DO WSZYSTKICH, KOGO DOTYCZY

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA II

# dot. sprawy: ZP/17/2015

###### Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie przetargu na „Dostawę specjalistycznego sprzętu do Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla 
w Krakowie (”, znak sprawy: ZP/17/2015 wpłynęły pytania dotyczące zapisów SIWZ.

Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie zgodnie z art.38 ust.2 przedstawiam poniżej:

Pytanie 1

Czy zamwaiający wyrazi zgodę na serwis w promieniu do 350 km od Siedziby Zamawiającego? Koszty transportu sprzętu oraz dojazdu serwisanta do Siedziby Zamawiającego nie będą wliczane do kosztów naprawy.

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na serwis gwarancyjny jak i pogwarancyjny 
w dowolnym promieniu, w przypadku serwisu pogwarancyjnego jedynym wymogiem jest zagwarantowanie autoryzowanego serwisu na terytorium Polski.

UWAGA: Zamawiający informuje o następujących modyfikacjach

- Modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia - PAKIET Nr 1 - Aparat do termolezji

| 68. | Gwarancja min.24 miesiące | TAK, Podać |  |  | 24 m-cy - 0 pkt, max zaoferowany okres gwarancji – 30 pkt, pozostałe liczone proporcjonalne. Max punktowany okres gwarancji – 72 miesiące |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73a. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta sprawowany przez – podać nazwę, adres, tel. fax. Pisemne potwierdzenie Producenta, że Dostawca posiada autoryzacje na sprzedaż i serwis oferowanego sprzętu. | TAK |  |  |  |
| 73b. | Autoryzowany serwis pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK |  |  |  |
| 73c. | Serwis pogwarancyjny autoryzowany przez producenta sprawowany przez – podać nazwę, adres, tel. fax. | TAK |  |  | Serwis w promieniu do 100 km od siedziby Zamawiającego - 20 pkt Poza tym obszarem - 0 pkt |

Odpowiednio zmodyfikowany załącznik nr 2 (FORMULARZ CENOWY – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) do SIWZ stanowi załącznik nr 1 do niniejszych odpowiedzi.

###### Modyfikacja SIWZ pkt 15 - KRYTERIUM I SPOSÓB OCENY OFERT – kryterium„parametry techniczne”

- W kryterium „parametry techniczne” zostanie zastosowany wzór:

Jof = (J : Jmax) x 40 pkt

gdzie:

Jof 	- 	liczba punktów w zakresie tego kryterium,

J 	- 	suma punktów badanej oferty w zakresie tego kryterium,

Jmax 	- 	najwyższa suma punktów w zakresie tego kryterium,

Ocena zostanie dokonana w oparciu o informacje podane w złożonym FORMULARZU CENOWYM – SZCZEGÓŁOWYM OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIKU NR 2 do SIWZ. Oceniane pozycje:

Pakiet nr 1: poz. 5, 6, 7, 15, 16, 26, 27, 43, 44, 46, 56, 73c

Pakiet nr 2: poz. 2, 10, 17, 19

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium „parametry techniczne” – 40 pkt,

###### Modyfikacja terminu składania i otwarcia ofert

Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert.

- Termin złożenia ofert upływa w dniu 06.10.2015 roku, godz. 10:00

- Termin otwarcia ofert, dnia 06.10.2015 roku, godz. 10:15

Zastępca Dyrektora

Ds.Planowania i Marketingu

Mgr Barbara Kamysz

Załącznik nr 1

do odpowiedzi na pytania I

ZAŁĄCZNIK NR 2

do umowy

FORMULARZ CENOWY – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET Nr 1

Aparat do termolezji – 1 szt.- 33100000-1

| Aparat do termolezji | Ilość szt. | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Stawka/i VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |

|  | Producent |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |

| L.P. | OPIS PARAMETRU, FUNKCJI/ WARUNEK | WYMOGI GRANICZNE | ODPOWIEDŹ OFERENTA TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE (PODAĆ ZAKRESY LUB OPISAĆ) | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Warunki ogólne |  |  |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2015 r., wyklucza się aparat demonstracyjny, powystawowy i używany | TAK |  |  | X |
|  | Zasilanie: 220 – 230VAC 50/60Hz | TAK |  |  | X |
|  | Waga max. 15 kg | TAK |  |  | X |
|  | Generator impulsów elektrycznych wysokiej częstotliwości, przeznaczony m.in. do zabiegów termolezji (jedno i wieloelektrodowej), dekompresji dysków, odnerwienia, lezji wieloelektrodowej – palisadowej, bipolarnej. | TAK |  |  | X |
|  | Aparat wyposażony w dotykowy ekran LCD z podświetleniem i powłoką przeciwodblaskową o przekątnej min. 12” | TAK, Podać |  |  | >12” – 10 pkt. ≤12” – 0 pkt. |
|  | Aparat wyposażony w manualny pulpit sterowania oraz dwa pokrętła/przyciski funkcyjne, odpowiednio (stymulacja i lezja) umożliwiające przeprowadzenie procedury stymulacji, lokalizacji nerwu/tkanki oraz przeprowadzenie lezji w trybie ręcznym | TAK/NIE Podać |  |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Przycisk umieszczony na pulpicie generatora, który pozwala zatrzymać lezję w dowolnej chwili bez konieczności wyłączania urządzenia | TAK/NIE Podać |  |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Przycisk umieszczony na pulpicie generatora, który pozwala wystartować dowolny tryb pracy z automatyczną kontrolą temperatury | TAK |  |  | X |
|  | Wykonywanie lezji w min. 3 punktach jednocześnie z podłączeniem oddzielnym min. 3 elektrod w aparacie | TAK |  |  | X |
|  | Obrazowanie na ekranie wartości napięcia, prądu, temperatury, czasu, impedancji, mocy, dla każdej ze stosowanych elektrod oddzielnie | TAK |  |  | X |
|  | Min. 3 tryby pracy, tym ciągła i pulsacyjna, trzeci tryb opisać | TAK |  |  | X |
|  | Możliwość wykonania lezji monopolarnej i bipolarnej | TAK |  |  | X |
|  | Zakres pomiaru temperatury na końcu elektrody: min. 30-100 oC | TAK, Podać |  |  | X |
|  | Możliwość stosowania elektrod wielorazowego i jednorazowego użytku do lezji ciągłej i pulsacyjnej | TAK |  |  | X |
|  | Możliwość stosowania dedykowanej elektrody do lezji epiduralnej jednorazowego użytku | TAK/NIE Podać |  |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Możliwość stosowania dedykowanej elektrody do lezji wewnątrzdyskowej jednorazowego użytku | TAK/NIE Podać |  |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Możliwość stosowania różnego rodzaju kaniul o różnorodnych długościach, średnicach, i krzywiznach | TAK |  |  | X |
|  | Stymulacja |  |  |  |  |
|  | Motoryczna – impulsy: 2Hz i 5Hz | TAK, Podać |  |  | X |
|  | Czuciowa – impulsy min: 50Hz, 75Hz, 100Hz, 150Hz, 180Hz, 200Hz | TAK, Podać |  |  | X |
|  | Szerokość impulsów min.: 0,1; 0,5, 1ms | TAK, Podać |  |  | X |
|  | Regulacja napięcia wyjściowego dla stymulacji motorycznej i czuciowej: min.0 – 3V | TAK, Podać |  |  | X |
|  | Wybór rodzaju stymulacji automatycznie podpowiada właściwą częstość impulsów dla danej stymulacji oraz właściwy zakres napięcia | TAK |  |  | X |
|  | Termolezja Ciągła |  |  |  |  |
|  | Automatyczna regulacja mocy RF (lezji) , która nie dopuszcza do przekroczenia zadanej wartości temperatury z zakresu od min. 50oC do 90oC. Regulacja z dokładnością do 1 oC | TAK, Podać |  |  | X |
|  | Czas regulowany w zakresie min.: 30s – 10min. Regulacja z dokładnością do 1s. | TAK, Podać |  |  | X |
|  | Moc wyjściowa na każde gniazdo elektrody aktywnej: min. 30W | TAK, Podać |  |  | X |
|  | Dostępne fabrycznie zaprogramowane profile wzrostu temperatury | TAK/NIE Podać |  |  | ≥3 profile – 10 pkt < 3 profile – 0 pkt |
|  | Możliwość zaprogramowania i zapamiętania własnych profili. | TAK/NIE Podać |  |  | TAK – 10pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Programowanie profilu: Możliwość ustawienia temperatury początkowej (temperatura przed pierwszym wzrostem temperatury) Czas trwania temperatury Wzrost temperatury (wartość o jaką będzie wzrastać temperatura pomiędzy kolejnymi krokami) Temperatura końcowa (temperatura jaką po wykonaniu wszystkich kroków, generator powinien utrzymać) Czas końcowy (czas jaki generator powinien utrzymać przy zadanej temperaturze końcowej) | TAK Opisać, Załączyć przykładowy diagram profilu |  |  | X |
|  | Odliczanie czasu trwania lezji rozpoczyna się od momentu kiedy różnica pomiędzy temperaturą w tkance a temperaturą ustawioną będzie równa lub mniejsza niż 5 oC | TAK |  |  | X |
|  | Częstotliwość- 480kHz/fala sinusoidalna | TAK |  |  | X |
|  | Jednoczesne obrazowanie wartości na dotykowym ekranie LCD: Napięcie, Prąd, Czas, Temperatura, Moc: | TAK, Podać |  |  | X |
|  | Sygnał akustyczny po zakończeniu lezji | TAK |  |  | X |
|  | Prowadzenie lezji w trybie automatycznym lub ręcznym | TAK |  |  | X |
|  | Praca Pulsacyjna |  |  |  |  |
|  | Czas regulowany: min. 5min. – 20min. | TAK, Podać |  |  | X |
|  | Szerokość impulsu regulowana min.: 5, 10, 20 ms | TAK, Podać |  |  | X |
|  | Częstotliwość regulowana min. - 1, 2, 5, 10Hz | TAK, Podać |  |  | X |
|  | Napięcie regulowane – od min. 30 do 70V | TAK, Podać |  |  | X |
|  | Dopuszczalna temperatura regulowana- od min. 42 oC do max 65oC z dokładnością co 1 oC | TAK, Podać |  |  | X |
|  | Automatyczna kontrola ustawionej temperatury | TAK |  |  | X |
|  | Sygnał akustyczny po zakończeniu pracy | TAK, Podać |  |  | X |
|  | Pozostałe |  |  |  |  |
|  | Możliwość przeprowadzenia lezji stawu krzyżowo-biodrowego techniką palisadową | TAK |  |  | X |
|  | Możliwość przeprowadzenia lezji całego stawu krzyżowo-biodrowego w oparciu o jedno narzędzie i jedną iniekcję | TAK/NIE Podać |  |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Możliwosć jednoczesnego zastosowania 4 elektrod w celu przeprowadzenia lezji stawu krzyżowo –biodrowego | TAK/NIE Podać |  |  | TAK – 5pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Możliwość wykonania zabiegów dekompresji dysków w tzw. trybie dwu elektrodowym | TAK |  |  | X |
|  | Możliwość wykonywania terapii wypuklin krążka międzykręgowego w oparciu o jedno narzędzie wymagające pojedynczej iniekcji. | TAK/NIE Podać, opisać |  |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Generator wyposażony w bibliotekę pacjenta, z możliwością wprowadzenia danych pacjenta, oznaczenia i nazwania rejonów anatomicznych z możliwością zapisu danych na dysku wewnętrznym lub zewnętrznej pamięci USB. | TAK, opisać |  |  | X |
|  | Generator wykonuje autotest podczas każdorazowego uruchomienia. Możliwość ręcznego wywołania autotestu z poziomu menu urządzenia. | TAK |  |  | X |
|  | Generator wyposażony w opcję wprowadzenia ustawień predefiniowanych dla min. 10 użytkowników. | TAK Podać, opisać |  |  | X |
|  | Archiwizacja danych z min. 100 zabiegów. Zapamiętywanie i przypisywanie do konkretnego pacjenta wartości stymulacji, wartości lezji, czasu trwania lezji, napięcia, impedancji, prądu. | TAK, opisać |  |  | X |
|  | Eksport danych z zabiegu w formacie na dowolną pamięć USB z możliwością odczytu na dowolnym komputerze z oprogramowaniem Excel. | TAK, opisać |  |  | X |
|  | Możliwość wydruku karty pacjenta zaraz po zakończonym zabiegu | TAK |  |  | X |
|  | Możliwość obrazowania a następnie graficznego wydruku wykresu temperatury dla każdej z elektrod z osobna. | TAK |  |  | X |
|  | Możliwość podłączenia zewnętrznej drukarki przy pomocy ethernet | TAK |  |  | X |
|  | Możliwość zapisywania zrzutu ekranu w formacie graficznym w wewnętrznej pamięci urządzenia lub zewnętrznej pamięci USB | TAK |  |  | X |
|  | Możliwość podłączenia i zastosowania elektrody bez konieczności uprzedniego wprowadzania igły. Elektroda mierzy i kontroluje temperaturę i wyposażona jest w dren do podaży środków znieczulających | TAK/NIE Podać |  |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Możliwość generowania/eksportowania wyników w formacie PDF i/lub xml. | TAK |  |  | X |
|  | Wyposażenie generatora |  |  |  |  |
|  | Min. 3 gniazda elektrody aktywnej z kontrolą temperatury, impedancji dla każdej z elektrod niezależnie | TAK, Podać |  |  | X |
|  | 1 gniazdo elektrody 0 (referencyjnej) | TAK |  |  | X |
|  | System kontroli sprawności elektrody z możliwością sterylizacji | TAK |  |  | X |
|  | Elektroda wielorazowego użytku - 2 szt. z kablem. Rozmiar do wyboru podczas realizacji zamówienia. | TAK |  |  | X |
|  | Kaseta do sterylizacji elektrod wielorazowego użytku – 2 szt. | TAK |  |  | X |
|  | Kaniule jednorazowego użytku do stosowania z w/w elektrodami – 50szt. Rozmiar do wyboru podczas realizacji zamówienia. | TAK |  |  | X |
|  | Elektrody referencyjne – 50 szt. | TAK |  |  | X |
|  | Wózek ze stali nierdzewnej, blokada min. 2 kół, min. dwie szuflady na akcesoria , przystosowany do przewożenia generatora. | TAK |  |  | X |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (przy dostawie sprzętu) | TAK |  |  | X |
|  | Szkolenie i serwis |  |  |  |  |
|  | Min. dwa szkolenia z obsługi generatora. Pierwsze szkolnie zaraz po dostawie, drugie na prośbę Zamawiającego w uzgodnionym przez obie strony terminie. | TAK |  |  | X |
|  | Gwarancja min.24 miesiące | TAK, Podać |  |  | 24 m-cy - 0 pkt, max zaoferowany okres gwarancji – 30 pkt, pozostałe liczone proporcjonalne. Max punktowany okres gwarancji – 72 miesiące |
|  | Przeglądy gwarancyjne w okresach zalecanych przez producenta wraz z wymianą zalecanych przy danym przeglądzie części i materiałów eksploatacyjnych oraz wystawieniem certyfikatu sprawności wliczone w cenę aparatu w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego | TAK |  |  | X |
|  | Ilość bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych i kalibracji w ciągu roku | Podać |  |  | X |
|  | Kalibracja podczas i po gwarancji obejmuje pomiar i dostosowanie parametrów generatora do charakterystyk wzorcowych. Wymagane potwierdzenie wszystkich parametrów elektrycznych urządzenia. | TAK |  |  | X |
|  | Na czas naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż to w posiadaniu Zamawiającego. | TAK |  |  | X |
| 73a. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta sprawowany przez – podać nazwę, adres, tel. fax. Pisemne potwierdzenie Producenta, że Dostawca posiada autoryzacje na sprzedaż i serwis oferowanego sprzętu. | TAK |  |  |  |
| 73b. | Autoryzowany serwis pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK |  |  |  |
| 73c. | Serwis pogwarancyjny autoryzowany przez producenta sprawowany przez – podać nazwę, adres, tel. fax. | TAK |  |  | Serwis w promieniu do 100 km od siedziby Zamawiającego - 20 pkt Poza tym obszarem - 0 pkt |
|  | Certyfikaty CE, deklaracje zgodności, zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych dotyczący oferowanego aparatu i inne dokumenty dopuszczające aparat do użytkowania na terenie Polski i UE wymagane obowiązującymi przepisami prawa. | TAK |  |  | X |
|  | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie dostawcy | TAK |  |  | X |
|  | Wymagane dokumenty |  |  |  |  |
|  | Katalogi i foldery potwierdzające spełnianie wymaganych parametrów | TAK |  |  | X |
|  | Prospekt z listą części katalogowych wraz z cenami dodatkowego doposażenia (przy dostawie aparatu) | TAK |  |  | X |

UWAGA:

- Parametry określone, jako „TAK” oraz o określonych warunkach liczbowych są warunkami granicznymi. Niespełnienie warunków liczbowych spowoduje odrzucenie oferty.

- Dla uznania oferty za ważną oferent winien zaoferować urządzenie spełniające wszystkie parametry graniczne.

- Dla każdego zaoferowanego parametru Dostawca musi przedstawić jego potwierdzenie w formie np. folderu, prospektu, zdjęcia, filmu.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie demonstracji sprzętu i jego parametrów technicznych.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

#### ............................

#### Miejscowość, data

#### ............................................................................................

#### Podpis i pieczęć imienna upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

PAKIET Nr 2

Elektromiograf – 1 szt.- 33121300-7

| Elektromiograf | Ilość szt. | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Stawka/i VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |

|  | Producent |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |

| L.P. | OPIS PARAMETRU, FUNKCJI/ WARUNEK | WYMOGI GRANICZNE | ODPOWIEDŹ OFERENTA TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE (PODAĆ ZAKRESY LUB OPISAĆ) | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Warunki ogólne |  |  |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2015 r., wyklucza się aparat demonstracyjny, powystawowy i używany | TAK |  |  | X |
|  | Urządzenie wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej | TAK |  |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Aparat stacjonarny, bazujący na systemie komputerowym (minimalne parametry: Intel Core i5-3,2 GHz lub wyższy model, min. 4 GB RAM, min. 1 TB HDD, wyświetlacz LCD min. 23”, wbudowany napęd DVD/+R/+-RW, system operacyjny: Windows 7 Pro Pl lub nowszy); W zestawie klawiatura komputerowa i myszka. | TAK, podać, opisać |  |  | X |
|  | Wszystkie elementy elektroniki medycznej powinny być ulokowane w jednym module bazowym (panelu medycznym) podłączanym do komputera poprzez złącze USB; | TAK, opisać |  |  | X |
|  | Zasilanie elektryczne 230V, 50 Hz + w zestawie transformator separacyjny min. 500 VA; | TAK |  |  | X |
|  | Drukarka laserowa z duplexem | TAK, opisać |  |  | X |
|  | Wzmacniacze min. 4 – kanałowe, podłączone bezpośrednio do aparatu (modułu bazowego / panelu medycznego) wyłącznie za pomocą kabla (bez stosowania dodatkowych przejściówek, interfejsów, adapterów czy konwerterów) o następujących parametrach minimalnych: Impedancja wejściowa ( 100 M(; CMRR ( 100 dB; Szum własny ( 1 (V RMS; Czułość od 1 (V/dz. do 10 mV/dz.; możliwość późniejszego doposażenia o dodatkowe wzmacniacze 10-kanałowe do EMP/EP; wzmacniacze o budowie jednomodułowej wyposażone w: min. 4 zespoły gniazd (każdy zespół zawiera 1 gniazdo DIN oraz 2 gniazda TP-TouchProof) min. 2 gniazda TP dla elektrody uziemiającej klawisz wyłączający wzmacniacze ulokowany na głowicy wzmacniaczy; | TAK, podać, opisać |  |  | X |
|  | Przetwornik ADC min. 16 – bitowy; | TAK, podać, |  |  | X |
|  | Aparat wyposażony w stymulator wzrokowy, słuchowy i elektryczny; | TAK, opis |  |  | X |
|  | Stymulator elektryczny wbudowany w jednostkę centralną (moduł bazowy / panel medyczny) wyposażony w gniazdo DIN do podłączenia sondy stymulacyjnej; | TAK, podać |  |  | TAK- 30 pkt NIE- 0 pkt |
|  | Sonda stymulatora elektrycznego:umożliwiająca regulację bodźca posiadająca przycisk wyzwalający bodziec | TAK, opisać |  |  | X |
|  | Stymulator elektryczny o następujących parametrach minimalnych: Ilość kanałów – min. 1; Zakres min.: 0-100 mA / 0-400 V; Częstotliwość bodźców prądowych w zakresie min. od 0,1 do 200 Hz z płynną regulacją częstości; Tryby stymulacji: pojedyncza (single), powtarzana (repetitive), ciągami impulsów (train) | TAK, podać, opisać |  |  | X |
|  | Stymulator wzrokowy o następujących parametrach minimalnych: Typ bodźca stymulacyjnego: szachownice, pasy poziome, pasy pionowe, typu flash (ON/OFF); Pola stymulacyjne: pełne, połówki (lewa/prawa), ćwiartki lub pole centralne ekranu; Liczba pól: min. od 3x4 do 96x128 Częstotliwość bodźca odwracalnego: zakres od 1 bodźca na 10 sek. do 30 bodźców na 1 sek. Monitor CRT do stymulacji wzrokowej o przekątnej min. 17”; | TAK, podać, opisać |  |  | X |
|  | Stymulator akustyczny wbudowany w jednostkę centralną (moduł bazowy / panel medyczny) o następujących parametrach minimalnych: Rodzaj bodźca: trzask (click), krótki impuls tonalny (tone pip), długi impuls tonalny (tone burst); Natężenie bodźca: od 0 dB do 130 dB pSPL ; Polaryzacja bodźca: kondensacja „+” (condensation), rozrzedzanie „-„ (rarefaction), naprzemienny (alternating); Częstotliwości bodźca tonalnego: 250 Hz, 500 Hz, 750 Hz,1 kHz,1.5 kHz, 2 kHz, 3 kHz, 4 kHz, 6 kHz, 8 kHz; Przetworniki w zestawie: słuchawki nauszne typu TDH; możliwość opcjonalnego podłączenia słuchawek wewnątrzusznych i wibratora kostnego; | TAK, podać, opisać |  |  | X |
|  | Obecność zewnętrznych wejść/wyjść wyzwalających typu TTL; | TAK |  |  | X |
|  | Oprogramowanie medyczne: NCS - elektroneurografia / badanie szybkości przewodzenia wraz z wbudowanym atlasem anatomicznym (z możliwością wprowadzania własnych obrazów anatomicznych) oraz z możliwością wprowadzania norm przewodnictwa; Przewodnictwo ruchowe i czuciowe z możliwością przeprowadzenia min. 30 prób na jednym odprowadzeniu i późniejszego wyboru krzywej do oceny (przewijanie „przód” / „tył”) oraz uśredniania off-line; dostępna funkcja „prostowania” wykresów odpowiedzi; na ekranie dostępne okienko ciągłego podglądu sygnału wejściowego; Wielopunktowe przewodnictwo mieszane (rejestracja przewodnictwa ruchowego i czuciowego wykonana w tym samym czasie na jednym programie i prezentacja na jednym ekranie); Możliwość porównania na jednym ekranie wyników z lewej/prawej strony oraz z kolejnych wizyt; Przewodnictwo segmentalne; Fala F i H (z funkcją „prostowania” wykresów odpowiedzi); Próba męczliwości z możliwością ustawienia sekwencji automatycznie wyzwalanych, w zadanych odstępach czasu, ciągów impulsów stymulujących dla kolejnych prób; Odruch mrugania (Blink Reflex) wywoływany elektrycznie i mechanicznie; EMG podstawowe 1-kanałowe, w tym: Rejestracja czynności spontanicznej; możliwość zapisu na dysk min. 5 minut przebiegów; Próba wysiłkowa (pomiary: max amplitudy, RMS – średnia ważona amplitudy, MRV – odwrócona średnia ważona amplitudy, TURNS/sek – ilość zmian zwrotów krzywej EMG); możliwość zapisu na dysk min. 5 minut przebiegów; EMG zaawansowane 1-kanałowe, obejmujące rejestrację czynności spontanicznej o zadanych warunkach (triggered) z możliwością uśredniania i analizy off-line oraz automatyczną analizę ilościową EMG; możliwość zapisu na dysk min. 5 minut przebiegów; EMG zaawansowane 1, 2, 3, 4 - kanałowe, w tym: Rejestracja czynności spontanicznej; możliwość zapisu na dysk min. 5 minut przebiegów; próba wysiłkowa (pomiary: max amplitudy, RMS – średnia ważona amplitudy, MRV – odwrócona średnia ważona amplitudy, TURNS/sek – ilość zmian zwrotów EMG); możliwość zapisu na dysk min. 5 minut przebiegów; VEP – potencjały wzrokowe; AEP – potencjały słuchowe; SEP – potencjały somatosensoryczne; współczulna odpowiedź skórna (SSR), badanie zmienności rytmu serca (HRV), generator raportów z badań, bazujący na edytorze tekstu i umożliwiający tworzenie własnych wzorców; | TAK, opisać |  |  | X |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie diagnostyczne EMG pojedynczego włókna (SF EMG) pakiet obejmujący: SF-EMG wyzwalane zboczem narastającym lub opadającym (możliwość wyboru); stymulowane SF-EMG; do 500 odprowadzeń na stronie | Tak, opisać |  |  | TAK- 20 pkt NIE- 0 pkt |
|  | Oprogramowanie administracyjne (zarządzanie bazą danych pacjentów i zapisów) z możliwością definiowania kryteriów wyszukiwania i możliwością archiwizacji na nośnikach zewnętrznych typu CDR, CDRW, DVDR, PENDRIVE, dysk USB, etc; | TAK, opisać |  |  | X |
|  | Oprogramowanie do tworzenia raportów on-line (raport tworzony jest na bieżąco (w tle) w trakcie badania, a nie po jego zakończeniu; w momencie zakończenia badania raport jest już gotowy bez konieczności jego tworzenia czy przywoływania), bazujące na edytorze „MS Word/Office” lub równoważnym; Na każdym etapie badania możliwy podgląd gotowego raportu z aktualnymi/bieżącymi wynikami. | TAK, podać |  |  | TAK- 40 pkt NIE- 0 pkt |
|  | Aparat powinien być zintegrowany na platformie jezdnej; | TAK, opisać |  |  | X |
|  | Wymagania dot. dostarczonych elektrod/akcesoriów: pasta przewodząca Ten 20 ( 3 op.); pasta ścierna Nuprep (3 szt.); żel elektrolitowy (3 szt.); elektroda uziemiająca paskowa wielokrotnego użytku (1 szt.); elektroda uziemiająca płytkowa wielokrotnego użytku (1 szt.); elektrody obrączkowe wielokr. użytku (1 kpl); elektroda bipolarna do stym.wielokr. użytku; elektroda bipolarna odbiorcza wielokr. użytku; elektrody miseczkowe Ag/AgCl o średnicy 10 mm do wielokrotnego użytku (10 szt.); kable do igieł koncentrycznych (2 szt.); 50 igieł koncentr. (jednorazowe) w wybranym rozmiarze | TAK, opisać |  |  | X |
|  | Możliwość generowania/eksportowania wyników w formacie pdf i/lub xml | TAK |  |  | X |
|  | Szkolenie i serwis |  |  |  |  |
|  | Min. dwa szkolenia z obsługi generatora. Pierwsze szkolnie zaraz po dostawie, drugie na prośbę Zamawiającego w uzgodnionym przez obie strony terminie. | TAK |  |  | X |
|  | Gwarancja min.24 miesiące wraz z przeglądami i częściami. (Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski) | TAK, Podać |  |  | 24 m-cy - 0 pkt, max zaoferowany okres gwarancji – 40 pkt, pozostałe liczone proporcjonalne. Max punktowany okres gwarancji – 72 miesiące |
|  | Przeglądy gwarancyjne w okresach zalecanych przez producenta wraz z wymianą zalecanych przy danym przeglądzie części i materiałów eksploatacyjnych oraz wystawieniem certyfikatu sprawności wliczone w cenę aparatu w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego | TAK |  |  | X |
|  | Na czas naprawy trwającej dłużej niż 72 godziny - urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż to w posiadaniu Zamawiającego. | TAK |  |  | X |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta sprawowany przez – podać nazwę, adres, tel. fax., pisemne potwierdzenie Producenta, że Dostawca posiada autoryzacje na sprzedaż i serwis oferowanego sprzętu | TAK |  |  | X |
|  | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie dostawcy | TAK |  |  | X |
|  | Wymagane dokumenty |  |  |  |  |
|  | Katalogi i foldery potwierdzające spełnianie wymaganych parametrów | TAK |  |  | X |
|  | Prospekt z listą części katalogowych dodatkowego doposażenia (przy dostawie aparatu) | TAK |  |  | X |
|  | Instrukcja w języku polskim; | TAK |  |  | X |

UWAGA:

- Parametry określone, jako „TAK” oraz o określonych warunkach liczbowych są warunkami granicznymi. Niespełnienie warunków liczbowych spowoduje odrzucenie oferty.

- Dla uznania oferty za ważną oferent winien zaoferować urządzenie spełniające wszystkie parametry graniczne.

- Dla każdego zaoferowanego parametru Dostawca musi przedstawić jego potwierdzenie w formie np. folderu, prospektu, zdjęcia, filmu.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie demonstracji sprzętu i jego parametrów technicznych.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

#### .............................

#### Miejscowość, data

#### ................................................................................................

#### Podpis i pieczęć imienna upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy