Kraków, dnia, 02.11.2016r.

271-17/2/2016

WYKONAWCY

Dot. ZP/15/2016                                                                                        Pytania i odpowiedzi

W związku z zapytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego dotyczącymi treści Specyfikacji   Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej       209 tys. euro na: „Zakup Aparatury Medycznej do telemetrii w Szpitalu Specjalistycznym  im. J. Dietla w Krakowie”( ,Zamawiający, na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz.2164 z późniejszymi zmianami), przekazuje Wykonawcom informacje dotyczące treści pytań i odpowiedzi:

Pytanie 1  dotyczy pktI.15.

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy system spełniający opisane w części

wymagania dotyczące zapisu minimum 12-tu odprowadzeń EKG z 6 elektrod z

ostatnich minimum 48 h (w przypadku ich monitorowania) lecz bez kompatybilności z

Systemem Holterowskim Firmy BTL-08.

Czy Zamawiający dopuści centralę z własną funkcją holterowską nie kompatybilną z rejestratorami „System Holter BTL-08”?

Odp.: Zamawiający dokonuje modyfikacji w SIWZ w pkt.I.15

Modyfikacja zapisu SIWZ w pktI.15 w następujący sposób:

I – Parametry ogólne…

| Lp | OPIS | Wymogi graniczne | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (podać zakres lub opisać) | Ocena pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Funkcja holterowska kompatybilna z systemem posiadanym przez Zamawiającego „System Holter BTL-08”. Zapis minimum 12-tu odprowadzeń EKG z 6 elektrod z ostatnich minimum 48 h (w przypadku ich monitorowania) | Tak/Nie | Tak 30 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |

Pytanie 2 dotyczy  pkt.I.28.

Drukarka laserowa kolorowa podłączona do centrali, wbudowany duplex, komunikacja USB 2.0, Ethernet 10/100/1000, wbudowane języki drukarki PCL 5, PCL 6.

Toner zintegrowany z bębnem światłoczułym.

Wym. max. (szer. 400, głęb. 400, wys. 230) mm

Prosimy o podanie przykładowych drukarek, których parametry będą odpowiadały

załączonemu opisowi.

Odp.:  Zamawiający informuje, że w związku ze zmianą drukarki mono na kolor wymiary powinny być następujące:

Drukarka laserowa kolorowa podłączona do centrali, wbudowany duplex, komunikacja USB 2.0, Ethernet 10/100/1000, wbudowane języki drukarki PCL 5, PCL 6.

Toner zintegrowany z bębnem światłoczułym.

Wym. max. (szer. 500, głęb. 500, wys. 320) mm

Np.:	HP Color LaserJet Pro M252dw (B4A22A)

HP LaserJet Pro 400 Color M452dn (CF389A)

Samsung CLP-680ND

##### Pytanie 3 dotyczy  pkt. II 27

Przełączniki sieciowe zarządzane.  
Konfiguracja urządzeń sieciowych aktywnych (przełączniki, router) oraz konfiguracja punktu dostępowego dla komputerów szpitalnych, Podać typ i producenta

Prosimy o szersze opisanie na czym ma polegać wyspecyfikowana  funkcjonalność

… konfiguracja punktu dostępowego dla komputerów szpitalnych.

Czy w celu zapewnienia ochrony danych osobowych pacjentów Zamawiający dopuści

konfigurację systemu składającą się ze stanowiska centrali pielęgniarskiej z

możliwością jej dalszej rozbudowy o dodatkowy punkt z funkcjonalnością  równoważną centrali ?

Odp.: Zamawiający doprecyzowuje i rozszerza opis: dostęp do systemu telemetrii dla komputerów szpitalnych ma być ograniczony do określonej listy urządzeń (IP) - konfiguracja na urządzeniach aktywnych,

- dostęp z tych komputerów Tylko do interfejsu użytkownika (przeglądarki)

- udostępnienie tylko niezbędnych portów do komunikacji host – komputer”

W celu zapewnienia ochrony danych osobowych pacjentów Zamawiający nie dopuści

konfiguracji systemu składającego się ze stanowiska centrali pielęgniarskiej z

możliwością jej dalszej rozbudowy o dodatkowy punkt z funkcjonalnością  równoważną centrali.

Pytanie 4 dotyczy  pkt.II39

Mechanizm zdalnego nadzoru i administracji dla serwisu i administratorów.

Czy zamawiający posiada na oddziale oraz udostępni stałe łącze internetowe, do którego można podłączyć router VPN umożliwiający dostęp do opisanej funkcjonalności?

Odp.: Tak. Zamawiający udostępni łącze internetowe.

Pytanie 5 dot. pkt.I.3

Czy Zamawiający zrezygnuje w wymagania „Monitor z wbudowanymi głośnikami oraz hub-em USB 2.0 lub USB 3.0 (min. 4 porty)” w sytuacji, gdy nie jest to konieczne z punktu widzenia funkcjonalności centrali?

Odp.: NIE - (jest to spowodowane – docelową konfiguracją stacji i montażu) – gdzie klawiatura i mysz lub ew. gniazdo na pendriva będzie dostępne w monitorze – zaś sama stacja będzie się znajdowała nad stanowiskiem)

Pytanie 6 dot. pkt.I.6

Czy Zamawiający dopuści centralę bez mechanizmu automatycznej kopii zapasowej?

Czy Zamawiający uzna macierz dyskową RAID 1 za wystarczające zabezpieczenie na wypadek awarii?

Czy Zamawiający uzna za wystarczające zabezpieczenie dysk instalacyjny DVD z obrazem dysku centrali, umożliwiający szybkie odtworzenie funkcjonowania systemu po awarii?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuści centrali bez mechanizmu automatycznej kopii zapasowej.

Nie jest to wystarczające zabezpieczenie (nie chroni przed uszkodzeniami aplikacji lub systemu – a jedynie przez awarią dysków).

Nie, (dysk instalacyjny systemu i oprogramowania przywróci „czysty” system bez danych już zapisanych). Jedynym skutecznym mechanizmem jest wykonywanie automatycznej kopi zapasowej i jej późniejszego odtworzenia.

Pytanie 8 dot. pkt.I.20

Czy Zamawiający dopuści wykrywanie i sygnalizację 14 rodzajów zaburzeń rytmu, bez migotania przedsionków? Incydenty migotania przedsionków nie są arytmią bezpośrednio zagrażającą życiu pacjenta i dlatego alarm migotani przedsionków jest zwykle wyłączany. Powtarzające się incydenty migotania przedsionków mogą być wskazówką do rozpoczęcia odpowiedniego, długotrwałego leczenia.  Oferowany system może być wyposażony w funkcję automatycznego wysyłania dobowych zapisów do zewnętrznej firmy specjalizującej się analizie zapisów EKG w celu określenia poziomu zagrożenia incydentami migotania przedsionków.

Odp.: Nie. Zgodnie z SIWZ.

###### Pytanie 9 dot. pkt.II.2

Czy Zamawiający dopuści standardowy, rozchylany czujnik na palec Masimo lub Nellcor?

Odp.: Tak. Zgodnie z opisem w SIWZ.

###### Pytanie 10 dot. pkt.II.4

Czy Zamawiający dopuści obsługę nadajnika przez przyciski, bez ekranu dotykowego?

Odp.: Tak. Zgodnie z punktacją zawartą w SIWZ.

###### Pytanie 11 dot. pkt.II.7

Czy Zamawiający dopuści wykrywanie i sygnalizację 14 rodzajów zaburzeń rytmu?

Odp.: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12 dot. pkt.II.9

Czy Zamawiający dopuści system bez ciągłego pomiaru QT/QTc, a więc i bez alarmów, ale zamiast tego z funkcją ekranową umożliwiającą wygodny ręczny pomiar QT i obliczenie QTc na dowolnym fragmencie zapamiętanych zapisów EKG?

Odp.: Nie. Zgodnie z opisem i punktacją zawartą w SIWZ.

Pytanie 13 dot. pkt.II.13

Czy Zamawiający dopuści system z innym sposobem zasilania, umożliwiającym nieprzerwane wielodobowe monitorowanie? W oferowanym systemie pacjent będąc w łóżku podłącza nadajnik do ładowarki, a odłącza go wstając. Czas pracy bez ładowania wynosi:

- tylko EKG: 22 godz.

- EKG + ciągłe SpO2: 18 godz.

Czas działania zależy od stopnia korzystania z ekranu, alarmów i środowiska bezprzewodowego (roaming).

Odp.: Tak. Zgodnie z opisem i punktacją zawartą w SIWZ.

###### Pytanie 14dot. pkt.II.14

Czy w przypadku akceptacji rozwiązania zaproponowanego w pytaniu do punktu 13, w którym użytkownik nie wymienia akumulatorów, Zamawiający zrezygnuje z wymagania dostarczenia  dodatkowych akumulatorów, których nie da się wykorzystać, a które niepotrzebnie podniosą cenę oferty?

Odp.: Tak, w przypadku zastosowania rozwiązania zaproponowanego w pytaniu do punktu II.13, w którym użytkownik nie wymienia akumulatorów, Zamawiający zrezygnuje z wymagania dostarczenia  dodatkowych akumulatorów. W zamian Wykonawca musi podać koszt akumulatora (netto i brutto za 1 szt), który będzie obowiązywał w całym okresie gwarancyjnym w przypadku konieczności wymiany akumulatora.

Pytanie 15 dot. pkt.II.26

Czy Zamawiający dopuści centralę umożliwiającą podgląd wydruków w formacie pdf przed ich wydrukowaniem, bez zapisywania plików pdf, a więc bez funkcji nadawania unikalnych nazw plikom zawierającym dane pacjenta?

W oferowanym systemie zapis wydruków w formacie pdf jest dostępny po rozbudowie o system opisany w punkcie 22 wymagań centrali.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. System bez możliwości zapisywania dokumentacji w co najmniej formacie pdf – wskazany XML-> HL7CDA – nie nadaje się do prowadzenia EDM pacjenta.

St. Specjalista ds. Zamówień Publicznych

mgr Marian Schab