Kraków, dn. 24.10.2018 r.

ZP-271/29-2/2018

#### DO WSZYSTKICH, KOGO DOTYCZY

# dot. sprawy: ZP/28/2018 – pytania

###### Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla 
w Krakowie przetargu na „Dostawa zestawu endoskopowego”, znak sprawy: ZP/28/2018 wpłynęły pytania dotyczące zapisów SIWZ.

Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie zgodnie z art. 38, ust. 2 przedstawiam poniżej:

Pytanie 1 - Dotyczy § 3 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na zapis następującej treści:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku opóźnienia Dostawcy 
w realizacji przedmiotu umowy dłuższej niż 10 dni roboczych”.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2 - Dotyczy § 5 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na zapis następującej treści:

„Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy za przedmiot umowy należność stanowiącą cenę określoną w § 4 ust. 1, przelewem, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy wskazany na fakturze”.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3 - Dotyczy § 6 ust. 2 ppkt. 1) w powiązaniu z zapisami Załącznika nr 2, Opis przedmiotu zamówienia, pkt 73

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu weryfikacji złożonej reklamacji do 48h 
w dniu roboczym?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje treść § 6 ust. 2 pkt 1) wzoru umowy w następujący sposób:

„weryfikacji złożonej reklamacji poprzez e-mail lub fax itp. w ciągu 48 godzin od jej zgłoszenia (soboty, niedziele i święta nie są wliczane w czas reakcji serwisu)”.

Pytanie 4 – Dotyczy § 6 ust. 2 ppkt. 2) w powiązaniu z zapisami Załącznika nr 2, Opis przedmiotu zamówienia, pkt 74

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 5 dni roboczych?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje treść § 6 ust. 2 pkt 2) wzoru umowy w następujący sposób:

„dokonania naprawy aparatu w ciągu: 120 godzin od momentu jej zgłoszenia (soboty, niedziele i święta nie są wliczane do czasu naprawy)”.

Pytanie 5 - Dotyczy § 6 ust. 2 ppkt. 3) w powiązaniu z zapisami Załącznika nr 2, Opis przedmiotu zamówienia, pkt 74

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na zapis następującej treści:

„w przypadku udokumentowanej konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy usunięcie wszystkich usterek aparatu powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 8 dni, przypadających w dni robocze, od ich zgłoszenia przez Zamawiającego. W sytuacji, gdy dochowanie tego terminu nie jest możliwe Dostawca zapewni przed upływem tego 8-dniowego okresu aparat zastępczy o parametrach nie gorszych niż ten będący przedmiotem naprawy. 
W przypadku niezapewnienia aparatu zastępczego Dostawca zapewni ciągłość wykonywanych badań i pokryje koszty ich wykonania w innym podmiocie”.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 6 - Dotyczy § 6 ust. 2 ppkt. 4)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na zapis następującej treści:

„wymiany podzespołu na nowy po 3 naprawach gwarancyjnych w przypadku dalszego wadliwego działania aparatu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika)”.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 7 - Dotyczy § 6 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na zapis następującej treści:

„W przypadku przekroczenia terminów określonych w ust. 2 pkt. 2 i 3 Zamawiający może naliczyć kary umowne określone w § 7, za wyjątkiem dostarczenia sprzętu zastępczego na czas przedłużającej się naprawy gwarancyjnej. Nie dotyczy to usterek i awarii powstałych 
w wyniku okoliczności, które wyłączają Ogólne Warunki Gwarancji i/lub Gwarancja Producenta”.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje treść § 6 ust. 3 wzoru umowy w następujący sposób:

„W przypadku przekroczenia terminów określonych w ust. 2 pkt. 2 i 3 Zamawiający może naliczyć kary umowne określone w § 7 za wyjątkiem dostarczenia sprzętu zastępczego (zgodnie z zapisami umowy) na czas przedłużającej się naprawy gwarancyjnej. Nie dotyczy to usterek i awarii powstałych w wyniku okoliczności, które wyłączają Ogólne Warunki Gwarancji i/lub Gwarancja Producenta”.

Pytanie 8 - Dotyczy § 6 ust. 6 w powiązaniu z zapisami Załącznika nr 2, Opis przedmiotu zamówienia, pkt 75

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na zapis następującej treści:

„Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 8 dni roboczych przedłuża okres gwarancji 
o całkowity czas trwania naprawy”.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i jednocześnie modyfikuje pkt 75 opisu przedmiotu zamówienia w następujący sposób:

| 75. | Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 5 dni robocze przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy |
| --- | --- |

Pytanie 9 - Dotyczy § 7 ust. 1 pkt. 1a)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 1% do 0,5%?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10 - Dotyczy § 7 ust. 1 pkt. 1b)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,5% do 0,25%?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11 - Dotyczy § 7 ust. 1 pkt. 1b)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od naliczania kary umownej w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego na czas przedłużającej się naprawy gwarancyjnej?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający będzie się stosował do zapisu § 6 ust. 3 wzoru umowy 
w następującym brzmieniu:

„W przypadku przekroczenia terminów określonych w ust. 2 pkt. 2 i 3 Zamawiający może naliczyć kary umowne określone w § 7 za wyjątkiem dostarczenia sprzętu zastępczego (zgodnie z zapisami umowy) na czas przedłużającej się naprawy gwarancyjnej. Nie dotyczy to usterek i awarii powstałych w wyniku okoliczności, które wyłączają Ogólne Warunki Gwarancji i/lub Gwarancja Producenta”

Pytanie 12

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?

ODPOWIEDŹ: Wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja jak również Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego.

Pytanie 13 - dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia, pkt 4

Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Wejścia: 1x BNC Video In”

ODPOWIEDŹ: Nie, jak w siwz.

Pytanie 14 - dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia, pkt 5

Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Wyjścia komunikacyjne: Ethernet, USB”

ODPOWIEDŹ: Nie jednak Zamawiający modyfikuje zapis w pkt 5 opisu przedmiotu zamówienia w następujący sposób:

| 5. | Wyjścia komunikacyjne: min. DICOM / Ethernet, USB |
| --- | --- |

Pytanie 15 - dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia, pkt 20,21

Prosimy o dopuszczenie monitora z wejściami/wyjściami: DVI, SVideo, RGB

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza również monitor z wejściami/wyjściami: DVI, SVideo, RGB

Pytanie 16 - dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia, pkt 29

Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Podłączenie do sterowania elektronicznego z przycisku nożnego”

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 17 - dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia, pkt 43, 55

Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Pełna kompatybilność z oferowanym procesorem i źródłem światła”

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza zapis „Pełna kompatybilność z oferowanym procesorem i źródłem światła”.

Pytanie 18 - dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia, pkt 64

Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Pole obserwacji min. 140°”

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 19 - dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia, pkt 68

Prosimy o dopuszczenie zapisu: „dzielona sztywność wziernika w 3 odcinkach”

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 20 - dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia, pkt 63

Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Głębia ostrości 2-100 mm„

ODPOWIEDŹ: Zamawiający modyfikuje zapis pkt 63 opisu przedmiotu zamówienia 
w następujący sposób: „Głębia ostrości min. 2-100 mm”

Pytanie 21 - dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia, pkt 65

Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Długość robocza 1500 mm”

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 22 - Pkt. 3,4,5

Czy Zamawiający dopuści:

Wyjścia video: DVI (rozdzielczość: 1 280 × 1 024 piksele, 1 920 × 1 080 pikseli)

HD-SDI (rozdzielczość: 1 920 × 1 080 pikseli)

Wejścia/wyjścia: DVI-D x 2, HD-SDI?

ODPOWIEDŹ: Nie. Jak w SIWZ oraz odpowiedzi na pytania nr 14.

Pytanie 23 - Dotyczy pytania 7 Menu ustawień: w języku polskim, polskie znaki.

Czy Zamawiający dopuści proste intuicyjne menu w języku angielskim? Instrukcja w języku polskim.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 24 - Dotyczy pytania 7 Menu ustawień: w języku polskim, polskie znaki.

Czy Zamawiający dopuści menu ustawień procesora w języku angielskim z określeniami powszechnie znanymi (krótkie komunikaty tekstowe)?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 25 - ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Czy Zamawiający dopuści źródło światła LED o żywotności Min. 10 000 godz. co pozwoli Zamawiającemu zaoszczędzić zakup 20 żarówek xenonowych gdzie szacunkowy łączny koszt żarówek to ok. 70 000 zł?

ODPOWIEDŹ: Tak. Zmawiający dopuszcza również źródło światła LED.

Pytanie 26 - ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu zapasowej żarówki na rzecz źródła światła składającego się z zasilanych niezależnie 4 diod LED. Producent nie przewiduje jednoczesnej awarii wszystkich 4 diod, dlatego funkcję zapasowej żarówki pełnią pozostałe działające diody.

ODPOWIEDŹ: Tak, tylko i wyłącznie w przypadku zaoferowania źródła światła LED składającego się z 4 diod zasilanych niezależnie.

Pytanie 27 – MONITOR, pkt. 20, 21

Czy Zamawiający dopuści sygnał wejścia m.in.: 2 x DVI-D, 1 x VGA, 1 x SD/HD/3G-SDI, 1 x C-Video, 2 x S-Video, 1 x Component?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza monitor wyposażony w/w gniazda

Pytanie 28 - POMPA PLUCZĄCA

Czy Zamawiający dopuści zapis: Możliwość sterowania za pomocą sterownika nożnego lub sterowanie przyciskiem z głowicy endoskopu.?

ODPOWIEDŹ: Nie, jak w siwz.

Pytanie 29 - POMPA PLUCZĄCA

Czy Zamawiający dopuści: regulowany manualnie przepływ w zakresie od 80 ±15 ml/min. do 190 ±30 ml/min?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 30 - POMPA PLUCZĄCA

Czy Zamawiający dopuści: płynna (bezstopniowa) regulacja przepływu?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza również płynną regulację przepływu

Pytanie 31 - POMPA PLUCZĄCA

Czy Zamawiający dopuści min. 1 litrowy pojemnik na wodę?

ODPOWIEDŹ: Wielkość pojemnika na wodę nie stanowi parametru określonego przez Zamawiającego.

Pytanie 32 - INSUFLATOR

Czy Zamawiający będzie wymagał kompatybilności oferowanego insuflatora CO2 
z oferowanymi endoskopami?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający będzie wymagał kompatybilności oferowanego insuflatora CO2 z oferowanymi endoskopami

Pytanie 33 - INSUFLATOR

Czy Zamawiający dopuści insuflator o poniższych parametrach:

- Stałe ciśnienie insuflacji CO2

- Przełącznik umożliwiający wybór rodzaju zasilania CO2 – z butli lub z instalacji centralnej Szpitala

- Wskaźnik na panelu frontowym o ciśnieniu zasilania CO2

- Ciśnienie podawania CO2 min. 65 kPa dla zwiększenia efektu płukania soczewek endoskopu oraz szybszego „rozdmuchania” jelita szczególnie w kolonoskopii i enteroskopii?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający modyfikuje zapis jedynie w pkt 31: „Ciśnienie podawania gazu CO2 dowolnej wartości w zakresie: 45 kPa – 65 kPa”.

Pytanie 34 - Videogastroskop HDTV Pełna kompatybilność z posiadanym przez pracownię sprzętem serii: CV-190, CLV-190

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego zapisu kompatybilności, zapis ten uniemożliwia złożenia ofert konkurencyjnych innych firm. Zapis ten dopuszcza tylko jedną firmę OLYMPUS.

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający rezygnuje z tego zapisu.

Pytanie 35 - Videogastroskop HDTV Pełna kompatybilność z posiadanym przez pracownię sprzętem serii: CV-190, CLV-190

Czy Zamawiający będzie wymagał pełnej kompatybilności zaoferowanego gastroskopu 
z oferowanym procesorem?

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający wymaga pełnej kompatybilności zaoferowanego videogastroskopu z oferowanym procesorem.

Pytanie 36 - Dotyczy pytania 49 Średnica sondy max. 9,2 mm

Czy zamawiający dopuści średnicę sondy 9,3mm?

ODPOWIEDŹ: Tak, zamawiający dopuści średnicę sondy 9,3 mm.

Pytanie 37 - Dotyczy pytania 53 Długość robocza 1030 mm +/- 10%

Czy zamawiający dopuści długość roboczą 1100 mm?

ODPOWIEDŹ: Tak. Taka długość robocza sondy mieści się w wymaganym zakresie

Pytanie 38 - Videokolonoskop diagnostyczno-zabiegowy HDTV, Dotyczy pytania 55 Pełna kompatybilność z posiadanym przez pracownię sprzętem serii: CV-190, CLV-190

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego zapisu kompatybilności, zapis ten uniemożliwia złożenia ofert konkurencyjnych innych firm. Zapis ten dopuszcza tylko jedną firmę OLYMPUS

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający rezygnuje z tego zapisu.

Pytanie 39 - Videokolonoskop diagnostyczno-zabiegowy HDTV, Dotyczy pytania 55 Pełna kompatybilność z posiadanym przez pracownię sprzętem serii: CV-190, CLV-190

Czy Zamawiający będzie wymagał pełnej kompatybilności zaoferowanego gastroskopu 
z oferowanym procesorem?

ODPOWIEDŹ: Pomyłka w treści pytania – pkt 55 dotyczy videokolonoskopu natomiast pytanie dotyczy videogastroskopu.

Odpowiedź jak pytaniu 17.

Pytanie 40 - Pkt. 66

Czy Zamawiający dopuści system przeniesienia siły obrotowej 1:1 od długości 25 cm końcówki sondy?

ODPOWIEDŹ: Nie. Jak w SIWZ.

Pytanie 41 - ZAPISY SIWZ (wykaz oświadczeń i dokumentów punkt 6 – oświadczenie wykonawcy wg wzoru załącznika nr 7 do SIWZ) oraz ZAŁĄCZNIK Nr 2 – opis przedmiotu zamówienia punkt 78 (dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie RP – dokumenty załączyć)

Czy pomimo załączenia do oferty dokumentu wg wzoru załącznika nr 7 do SIWZ (zobowiązanie do dostarczenia dokumentów dopuszczających przedmiot zamówienia do obrotu w momencie dostawy), Zamawiający wymaga także dołączenia do oferty dokumentów, o których mowa w powyższym oświadczeniu?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów dopuszczających przedmiot zamówienia do obrotu wraz z ofertą.

Pytanie 42

Czy Zamawiający w celu umożliwienia złożenia oferty wyrazi zgodę na modyfikację zapisu 
w poz. II.14 (Źródło światła):

„Insuflacja dwutlenkiem węgla (CO2)”

na zapis następującej treści:

„Możliwość insuflacji dwutlenkiem węgla (CO2) z wykorzystaniem insuflatora opisanego w pkt. V”?

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 43

Czy Zamawiający w celu umożliwienia złożenia oferty wyrazi zgodę na modyfikację zapisu 
w poz. III.19 (Monitor):

„Głębia kolorów: min. 10 bit”

na zapis następującej treści:

„Głębia kolorów: min. 8 bit”?

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 44

Czy Zamawiający w celu umożliwienia złożenia oferty wyrazi zgodę na modyfikację zapisu 
w poz. III .21 (Monitor):

„Wyjścia: min.: 2x 3G-SDI, wideo BNC, Y/C - 4 pin, HD-15 D-Sub, 1xDVI-I”

na zapis następującej treści:

„Wyjścia: min.: 1x HD-SDI, wideo BNC, Y/C - 4 pin, 1x DVI-I”?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie modyfikuje opisu przedmiotu zamówienia w zakresie pkt 21 ale dopuszcza monitor z wyjściami: min.: 1x HD-SDI, wideo BNC, Y/C - 4 pin, 1x DVI-I.

Pytanie 45

Czy Zamawiający w celu umożliwienia złożenia oferty wyrazi zgodę na modyfikację zapisu 
w poz. V.30 (Insuflator):

„Zasilanie insuflatora ze źródeł CO2 o ciśnieniu: 350 kPa.”

na zapis następującej treści:

„Zasilanie insuflatora ze źródeł CO2 o ciśnieniu min. 350 kPa”?

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 46

Czy Zamawiający w celu umożliwienia złożenia oferty wyrazi zgodę na modyfikację zapisu 
w poz. V.32 (Insuflator):

„Możliwość wyboru 3 prędkości podawanego gazu”

na zapis następującej treści:

„Możliwość wyboru 3 prędkości podawanego gazu przy użyciu odpowiedniego drenu pomocniczego”?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie jednak nie modyfikuje opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie.

Pytanie 47

Czy Zamawiający w celu umożliwienia złożenia oferty wyrazi zgodę na modyfikację zapisu 
w poz. V.33 (Insuflator):

„3-stopniowa regulacja czasu podawania gazu przy użyciu odpowiedniego drenu pomocniczego”

na zapis następującej treści:

„3-stopniowa regulacja czasu podawania gazu za pomocą wbudowanego zegara na panelu tylny urządzenia”?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie jednak nie modyfikuje opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie.

Pytanie 48

Czy Zamawiający w celu umożliwienia złożenia oferty wyrazi zgodę na modyfikację zapisu 
w VIII.73 (Pozostałe):

„Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. do 48 godzin (dotyczy dni roboczych)”

na zapis następującej treści:

„Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. do 72 godzin (dotyczy dni roboczych)”?

ODPOWIEDŹ: Nie. Modyfikacja! Jak w pyt. 3 i 4

Pytanie 49

Czy Zamawiający w celu umożliwienia złożenia oferty wyrazi zgodę na modyfikację zapisu           w VIII.74 (Pozostałe):

„Na czas naprawy trwającej dłużej niż 5 dni aparat zastępczy.”

na zapis następującej treści:

„Na czas naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych aparat zastępczy”?

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 50

Czy Zamawiający w celu umożliwienia złożenia oferty wyrazi zgodę na modyfikację zapisu 
w VIII.75 (Pozostałe):

„Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 5 dni przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy.”

na zapis następującej treści:

„Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 5 dni roboczych w przypadku drobnych awarii, które mogą być usunięte w Polsce, i do 12 dni roboczych w przypadku awarii wymagających naprawy poza Polską, przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy gwarancyjnej”?

ODPOWIEDŹ: Nie. Jak w siwz

Pytanie 51

Czy Zamawiający w celu umożliwienia złożenia oferty wyrazi zgodę na modyfikację zapisu 
w VIII.76 (Pozostałe):

„Przeglądy gwarancyjne w okresach zalecanych przez producenta wraz z wymianą zalecanych przy danym przeglądzie części i materiałów eksploatacyjnych oraz wystawieniem certyfikatu 	sprawności wliczone w cenę aparatu w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego.”

na zapis następującej treści:

„Przeglądy gwarancyjne w okresach zalecanych przez producenta wraz z wymianą zalecanych przy danym przeglądzie części oraz wystawieniem certyfikatu sprawności wliczone w cenę aparatu w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego.”?

Zakres usług opisanych w powyższym punkcie poszerza ogólnie określone warunki gwarancji 
o materiały eksploatacyjne, które nie wchodzą w zakres gwarancji. Pozostawienie zapisu 
w niezmienionej formie spowoduje zwiększenie wyceny sprzętu.

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający modyfikuje treść pkt 76 opisu przedmiotu zamówienia 
w następujący sposób:

| 76. | Przeglądy gwarancyjne w okresach zalecanych przez producenta wraz z wymianą zalecanych przy danym przeglądzie części oraz wystawieniem certyfikatu sprawności wliczone w cenę aparatu w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego |
| --- | --- |

Pytanie 52 - § 3 ustęp 4 i powiązany § 7 ustęp 1c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby prawo do odstąpienia od umowy oraz kara za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy przysługiwały, kiedy termin opóźnienia wyniesie 7 dni roboczych?

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapisy umowy w następujący sposób.

- § 3 ust. 4:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku opóźnienia Dostawcy w realizacji przedmiotu umowy dłuższej niż 7 dni roboczych”.

- § 7 ust. 1 pkt 1 ppkt c:

„w wysokości 20 % ceny brutto, określonej w § 4 ust. 1 umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, którymi mogą być w szczególności:

- stwierdzenie przez Zamawiającego nie dającej się usunąć wady fizycznej lub prawnej przedmiotu umowy,

- opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy przekraczające 7 dni roboczych”.

Pytanie 53 - § 6 ustęp 2.1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następująca modyfikację zapisu

W okresie gwarancji Dostawca zobowiązuje się do:

„weryfikacji złożonej reklamacji poprzez e-mail lub fax itp. w ciągu 5 dni od jej zgłoszenia (soboty, niedziele i święta nie są wliczane w czas reakcji serwisu)”?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 54 - § 6 ustęp 2.2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następująca modyfikację zapisu

W okresie gwarancji Dostawca zobowiązuje się do:

„dokonania naprawy aparatu w ciągu: 5 dni od momentu jej zgłoszenia (soboty, niedziele 
i święta nie są wliczane do czasu naprawy) w przypadku drobnych awarii, które mogą być usunięte w Polsce, i do 12 dni roboczych w przypadku awarii wymagających naprawy poza Polską”?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 55 - § 6 ustęp 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następująca modyfikację zapisu

„Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 5 dni roboczych w przypadku drobnych awarii, które mogą być usunięte w Polsce, i do 12 dni roboczych w przypadku awarii wymagających naprawy poza Polską, przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy gwarancyjnej.”?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 56

W opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) w pozycji 8 znajduje się wózek endoskopowy (sprzętowy) 1 szt., który nie został opisany w tabeli szczegółowych wymagań technicznych, czy zatem Wykonawca może zaoferować dowolny wózek, pozwalający na ustawienie urządzeń będących przedmiotem zamówienia czy też nastąpi modyfikacja załącznika nr 2?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający modyfikuje zapis załącznika nr 2 dot. wózka endoskopowego w następujący sposób:

„Dostawa zestawu endoskopowego przewodu pokarmowego dolnego i górnego do Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie przy ul. Skarbowej 4.

- Procesor 1 szt.

- Źródło światła 1 szt.

- Monitor 1 szt.

- Pompa płucząca 1 szt.

- Insuflator CO2 1 szt.

- Wideogastroskop 2 szt.

- Wideokolonoskop 1 szt.

- Wózek endoskopowy (sprzętowy) 1 szt.

- Możliwość ustawienia na wózku wszystkich elementów zestawu

- Ruchome ramię monitora w zakresie góra/dół, prawo/lewo, pochył

- Podstawa jezdna z blokadą kół

- Koła niebrudzące podłoża

- Wózek wykonany z materiałów niekorodujących, łatwo zmywalnych, przeznaczonych do dezynfekcji”

Pytanie 57

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na zaoferowanie drobne wyposażenia urządzeń (do insuflatora czy wózka), które nie są wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010 r., 
z 23% stawką podatku VAT i tym samym nie posiadają dokumentów wymaganych przez w/w ustawę?

Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe, czy wykonawca ma dokonać modyfikacji formularza cenowego, czy jedynie w rubryce stawka VAT wpisać obie stawki jednocześnie?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

Modyfikacja

| Zestaw endoskopowy | Ilość szt. | Cena netto | Stawka VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 23% |  |
|  |  |  | 8% |  |
| RAZEM |  | ---------------- |  |

UWAGA:

- Zamawiający modyfikuje termin realizacji zamówienia w następujący sposób:

„Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 4 tygodni od daty zawarcia umowy jednak nie później niż do 10.12.2018 r. (w godzinach 7.30-15.00 od poniedziałku do piątku lub w innych godzinach/dniach uzgodnionych 
z Zamawiającym)”.

- Zmodyfikowany załącznik nr 8 do SIWZ wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do odpowiedzi niniejszych odpowiedzi.

- Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do odpowiedzi niniejszych odpowiedzi.

- Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert 31.10.2018 r., godz. 11:00

Termin otwarcia ofert 31.10.2018 r., godz. 11:15

Zastępca Dyrektora

ds. Administracyjnych

dr Marcin Mikos

Załącznik nr 1

do odpowiedzi na pytania

ZAŁĄCZNIK NR 8

do SIWZ

WZÓR

Umowa nr …/ZP/2018

na Zamówienie Publiczne

nr ZP/28/2018

zawarta w dniu ............................ roku w Krakowie pomiędzy:

Szpitalem Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie(, 31-121 Kraków, ul. Skarbowa 4, zarejestrowanym w KRS pod nr 0000032179, NIP: 676-20-83-306, REGON: 351564179,

reprezentowanym przez: dr med. Andrzeja Kosiniaka-Kamysza - Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym,

a

..........................................................................., REGON: ..............; NIP: ..............................................,

reprezentowaną przez: .........................................................................................

zwanym dalej Dostawcą.

Umowę zawarto w wyniku postępowania o zamówienie publiczne nr ZP/28/2018 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986).

Przedmiot umowy

§1

Przedmiotem umowy jest: dostawa zestawu endoskopowego, nr sprawy: ZP/28/2018, zwanego w dalszej części „aparatem”, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie Dostawcy.

Warunki realizacji umowy

§2

1. Dostawca zobowiązuje się do:

- dostarczenia Zamawiającemu do szpitala przy ul. Skarbowej 1 w Krakowie aparatu stanowiącego przedmiot umowy w konfiguracji i cenie określonej w załączniku nr 1 do umowy, zgodnym z ofertą Dostawcy;

- terminowej dostawy, montażu i uruchomienia aparatu stanowiącego przedmiot umowy 
w miejscu użytkowania wskazanego w pkt. 1, na koszt i ryzyko własne;

- dostarczenia aparatu fabrycznie nowego, w pełni sprawnego, wolnego od wad fizycznych i prawnych oraz spełniającego wymogi określone w odrębnych, właściwych dla tego typu aparatów przepisach;

- dostarczenia dokumentacji (zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych, karta gwarancyjna i instrukcja obsługi) aparatu, stanowiącego przedmiot umowy, w języku polskim w momencie dostawy przedmiotu zamówienia;

- zapewnienia kadry, nadzoru i sprzętu do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy;

- przeprowadzenie szkolenia pracowników szpitala w zakresie obsługi aparatu stanowiącego przedmiot umowy.

2. Zamawiający zobowiązuje się do:

- udostępnienia Dostawcy miejsca realizacji przedmiotu umowy określonego w ust. 1 pkt 1,

- współdziałania z Dostawcą w czasie realizacji umowy,

- ustanowienia osoby upoważnionej do kontaktów z Dostawcą zgodnie z §9 ust. 1.

Termin wykonania umowy

§3

- Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 4 tygodni od daty zawarcia umowy jednak nie później niż do 10.12.2018 r. (w godzinach 7.30-15.00 od poniedziałku do piątku lub w innych godzinach/dniach uzgodnionych z Zamawiającym).

- Dostawca uzgodni szczegółowy termin realizacji zamówienia z przedstawicielem Zamawiającego.

- Dokumentem potwierdzającym dostarczenie przez Dostawcę przedmiotu umowy wraz 
z dokumentacją, o której mowa w §2 ust. 1 pkt 4 oraz przeprowadzenie jego montażu 
i uruchomienia jest protokół zdawczo-odbiorczy stanowiący Załącznik nr 2 część A, 
a w zakresie przeprowadzonego szkolenia pracowników szpitala w zakresie obsługi aparatu – Załącznik nr 2 cześć B – protokół ze szkolenia personelu.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku opóźnienia Dostawcy w realizacji przedmiotu umowy dłuższej niż 7 dni roboczych.

Cena przedmiotu umowy

§4

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy za wykonanie przedmiotu umowy kwotę:

- ............................... brutto (słownie: .........................).

- ............................... netto (słownie: .........................).

- Kwota wskazana w ust. 1 zawiera w sobie:

- koszt dostarczenia aparatu stanowiącego przedmiot umowy wraz z wszelkimi dokumentami;

- koszt montażu i uruchomienia aparatu stanowiącego przedmiot umowy,

- koszt przeszkolenia personelu Zamawiającego;

- koszt obsługi gwarancyjnej, w tym koszty materiałów, robocizny, konsultacji, dojazdów, etc. (termin biegu gwarancji liczony jest od daty sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu umowy).

Warunki płatności

§ 5

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy za przedmiot umowy należność stanowiącą cenę określoną w § 4 ust. 1, przelewem, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy ………………………………………………. ….

W przypadku zmiany rachunku bankowego Dostawca sporządzi stosowny aneks i dostarczy go Zamawiającemu.

- Dostawca zobowiązany jest do wystawienia faktury nie wcześniej niż w dniu podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego oraz protokołu szkolenia określonych w § 3 ust. 3 oraz dostarczenia oryginału faktury w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego najpóźniej do 11.12.2018 r.

- Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności wskazanej w § 4 ust. 1 w terminie do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wypełnionego oryginału faktury od Dostawcy.

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Do ewentualnych opóźnień w zapłacie zastosowanie ma art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 08.03.2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

- W przypadku opóźnienia Zamawiającego z zapłatą należności wynikających z umowy Dostawca zobowiązany będzie przed ewentualnym skierowaniem sprawy o zapłatę na drogę postępowania sądowego wezwać Zamawiającego do zapłaty na piśmie zakreślając mu dodatkowy 14-dniowy termin do zapłaty liczony od dnia dostarczenia wezwania.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

§6

- Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres ……… miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru określonego w §3 ust. 3 niniejszej umowy, na warunkach określonych szczegółowo w niniejszej umowie oraz w dokumencie gwarancyjnym. W razie sprzeczności pomiędzy dokumentem gwarancyjnym, a niniejszą umową rozstrzygające znaczenie ma umowa.

- W okresie gwarancji Dostawca zobowiązuje się do:

- weryfikacji złożonej reklamacji poprzez e-mail lub fax itp. w ciągu 48 godzin od jej zgłoszenia (soboty, niedziele i święta nie są wliczane w czas reakcji serwisu);

- dokonania naprawy aparatu w ciągu: 120 godzin od momentu jej zgłoszenia (soboty, niedziele i święta nie są wliczane do czasu naprawy);

- w przypadku udokumentowanej konieczności sprowadzenia części zamiennych 
z zagranicy usunięcie wszystkich usterek aparatu powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 5 dni, przypadających w dni robocze, od ich zgłoszenia przez Zamawiającego. W sytuacji, gdy dochowanie tego terminu nie jest możliwe Dostawca zapewni przed upływem tego 5-dniowego okresu aparat zastępczy o parametrach nie gorszych niż ten będący przedmiotem naprawy. W przypadku niezapewnienia aparatu zastępczego Dostawca zapewni ciągłość wykonywanych badań i pokryje koszty ich wykonania w innym podmiocie.

- wymiany podzespołu na nowy po 2 naprawach gwarancyjnych w przypadku dalszego wadliwego działania aparatu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika).

- W przypadku przekroczenia terminów określonych w ust. 2 pkt. 2 i 3 Zamawiający może naliczyć kary umowne określone w § 7, za wyjątkiem dostarczenia sprzętu zastępczego (zgodnie z zapisami umowy) na czas przedłużającej się naprawy gwarancyjnej. Nie dotyczy to usterek i awarii powstałych w wyniku okoliczności, które wyłączają Ogólne Warunki Gwarancji i/lub Gwarancja Producenta.

- W okresie gwarancji Dostawca będzie zapewniał bezpłatny serwis gwarancyjny, a po okresie gwarancji – serwis odpłatny, na warunkach określonych w odrębnej umowie, jeżeli taka zostanie zawarta.

- W okresie gwarancyjnym Dostawca będzie wykonywał bezpłatnie przeglądy aparatu w ilości 
i częstotliwości określonej przez producenta, z tym, że ostatni przegląd zostanie wykonany 
w ostatnim miesiącu upływu okresu gwarancji.

- Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 5 dni robocze przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy

Kary umowne

§7

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne przysługujące z następujących tytułów:

- Dostawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za nieterminową dostawę, montaż i uruchomienie aparatu stanowiącego przedmiot umowy – w wysokości 1% ceny brutto, określonej w § 4 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

  - za nieterminowe usunięcie wad lub usterek przedmiotu umowy w okresie gwarancji lub nieterminowe dostarczenie aparatu zamiennego (z zastrzeżeniem lit. c)) – w wysokości 0,5 % ceny brutto, określonej w §4 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

  - w wysokości 20% ceny brutto, określonej w §4 ust. 1 umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, którymi mogą być w szczególności:

- stwierdzenie przez Zamawiającego nie dającej się usunąć wady fizycznej lub prawnej przedmiotu umowy,

- opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy przekraczające 7 dni roboczych.

- Dostawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 20% ceny brutto, określonej w §4 ust. 1 umowy, chyba że odstąpienie od umowy nastąpiło na podstawie art. 145 §1 Prawa zamówień publicznych.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody.

- Zamawiający potrąci kwotę kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) (jeśli będzie to możliwe), bezpośrednio przy zapłacie faktury dotyczącej realizacji przedmiotu umowy, na co Dostawca wyraża zgodę - o fakcie tym Dostawca zostanie poinformowany.

Postanowienia końcowe

§ 8

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnego aneksu, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy.

- Poza przypadkami wskazanymi w ustawie Prawo zamówień publicznych i kodeksie cywilnym, Strony dopuszczają zmiany umowy, w zakresie:

- zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy,

- zmiany numeru rachunku bankowego, o którym mowa w § 5 ust. 1,

- zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

- nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.),

- obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Dostawcę,

- zmian w zakresie regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy 
a mających do niej zastosowanie.

§ 9

- Ze strony Zamawiającego nadzór nad realizacją przedmiotu umowy wykonuje Robert Szlachta – kier. Działu Technicznego: 12 68 76 348; e-mail: techniczny@dietl.krakow.pl.

- Ze strony Dostawcy nadzór nad realizacją przedmiotu umowy wykonuje: ..............................

…………………… tel. ………………; fax. …………………; e-mail …………………………

§ 10

- We wszystkich sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne, właściwe z uwagi na przedmiot umowy przepisy powszechnie obowiązujące, a także zapisy SIWZ.

- Ewentualne spory strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Dostawca nie może bez pisemnej zgody podmiotu tworzącego dla Zamawiającego 
(w rozumieniu ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej) zbywać jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 12

Dostawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy, stanowiących tajemnicę służbową lub inną informację prawnie chronioną dotyczącą Zamawiającego.

§ 13

Ochrona Danych Osobowych

- Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

- Zamawiający jako Administrator, zawrze z Wykonawcą, jako Podmiotem przetwarzającym, odrębną umowę, o której mowa w art. 28 ust. 3 Rozporządzenia wskazanego w ust. 1 - załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

§ 14

Umowa została sporządzona w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

DOSTAWCA:	ZAMAWIAJĄCY:

Załączniki do umowy:

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Protokół zdawczo-odbiorczy/protokół ze szkolenia.

- Umowa powierzenia przetwarzania danych

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

CZĘŚĆ A

Protokół zdawczo-odbiorczy

Dotyczy umowy nr ............ z dnia ...................

CZĘŚĆ A

DOSTAWA, MONTAŻ, URUCHOMIENIE

W dniu ....................... dostarczono do Zamawiającego, do budynku Szpitala przy ul. Skarbowej 1 w Krakowie niżej wymieniony aparat wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprzyrządowaniem.

| Nazwa urządzenia / Producent | Typ (model) | Nr seryjny | Rok produkcji | Części składowe/wyposażenie, ilość szt., numery seryjne | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. |  |

Strony zgodnie stwierdzają:

- terminowe wywiązanie się Dostawcy z postanowień zawartej z nim umowy,

- dokonanie prawidłowej instalacji – montażu i uruchomienia przedmiotu zamówienia,

- dostarczenie kompletnej dokumentacji (deklaracja zgodności CE, karta gwarancyjna i instrukcja obsługi) w języku polskim,

- przeszkolenie wskazanego personelu Zamawiającego bezpośrednio po montażu i uruchomieniu.

Uwagi:...........

Przyjęto bez zastrzeżeń

Kraków, dn. ………………………..

Podpisy osób upoważnionych

DOSTAWCA						ZAMAWIAJĄCY

| ………………………………………… Imię i nazwisko ………………………………………… Podpis i pieczątka | ………………………………………… Imię i nazwisko ………………………………………… Podpis i pieczątka |
| --- | --- |

CZĘŚĆ B

PROTOKÓŁ ZE SZKOLENIA PERSONELU

Dostawca dokonał szkolenia wskazanego personelu Zamawiającego w zakresie działania i obsługi przedmiotu zamówienia opisanego w Protokole zdawczo-odbiorczym w części A – „Dostawa, montaż, uruchomienie” w dniu dostawy przedmiotu zamówienia.

Dostawca dokonał szkolenia personelu w zakresie działania i obsługi przedmiotu zamówienia:

Osoba szkoląca .............................................................. – podpis .................................

Ilość przeszkolonych osób:

| L.p. | Imię i nazwisko | Podpis |
| --- | --- | --- |

Kraków, dn. ………………………..

Podpisy osób upoważnionych

DOSTAWCA						ZAMAWIAJĄCY

| ………………………………………… Imię i nazwisko ………………………………………… Podpis i pieczątka | ………………………………………… Imię i nazwisko ………………………………………… Podpis i pieczątka |
| --- | --- |

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zawarta w dniu ………………….. pomiędzy:

Szpitalem Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie przy ul. Skarbowej 4; 31-121 Kraków, reprezentowanym przez: dr n. med. Andrzeja Kosiniaka-Kamysza - Dyrektora Szpitala

zwany w dalszej części umowy Administratorem,

a

…………………………………………, ul. Łazarza 14, 31-530 Kraków,

reprezentowanym przez: …………………………………………………,

zwany w dalszej części umowy Podmiotem Przetwarzający

§1

Przedmiot umowy

- Administrator danych powierza Podmiotowi Przetwarzającemu, w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanego w dalszej części „RODO”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.

- Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

- Podmiot Przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

- Przedmiotem niniejszej Umowy jest powierzenie Podmiotowi Przetwarzającemu przez Administratora danych osobowych do przetwarzania, w związku z realizacją umowy 
nr …………… zawartej w dniu ………………………….

- Powierzający oświadcza, że jest administratorem zbiorów danych osobowych, zgodnie 
z unijnym rozporządzeniem tj: RODO”, zwane także „GDPR” lub „Ogólnym Rozporządzeniem 
o Ochronie Danych” to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

- Powierzający powierza Podmiotowi Przetwarzającemu, na podstawie RODO dane osobowe, a Przyjmujący zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnego z prawem 
i niniejszą Umową.

- Podmiot Przetwarzający będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i w celu przewidzianym w niniejszej Umowie Powierzenia oraz Umowach jak w §1 ust. 4

§2

Zakres przetwarzania danych osobowych

Zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych obejmuje: nazwisko, imię, PESEL, wiek /datę urodzenia oraz dane medyczne o stanie zdrowia (np. rozpoznanie, zdjęcia bądź zapisy wideo z przeprowadzonego badania), do których dostęp może mieć Podmiot Przetwarzający w ramach czynności serwisowych (naprawa lub wymiana urządzenia lub jego części).

§3

Cel przetwarzania danych osobowych

- Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie zawartej pomiędzy Stronami Umowy zgodnie z §1 ust 4.

- Podmiot Przetwarzający w zakresie realizacji celów określonych w ust. 1 jest uprawniony do wykonywania następujących operacji na zbiorach danych należących do Powierzającego 
w szczególności:

- przechowywanie,

- usuwanie.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa 
w art. 32 Rozporządzenia.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

- Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, oraz zostaną przeszkolone w tym zakresie.

- Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie Przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.

- Podmiot Przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa/ zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do zniszczenia wszelkich informacji mogących posłużyć do odtworzenia w całości lub części, powierzonych danych osobowych, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

- W miarę możliwości Podmiot Przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.

- Podmiot Przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Administratorowi.

§ 4

Sposób wykonania Umowy

- Podmiot Przetwarzający oświadcza, że będzie realizował przetwarzanie danych na warunkach i zgodnie z treścią przepisów nowego unijnego rozporządzenia tj: RODO”, zwane także „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych” to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w szczególności zastosuje przy przetwarzaniu danych środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych, określone Rozporządzeniem RODO.

- Podmiot Przetwarzający oświadcza, że dane osobowe, o których mowa w §1 niniejszej Umowy, są zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

- Strony ustalają, że podczas realizacji niniejszej umowy będą ze sobą ściśle współpracować za pośrednictwem Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, informując się wzajemnie 
o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie niniejszej Umowy.

- W miarę możliwości Podmiot Przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.

- Podmiot Przetwarzający ma prawo podpowierzania danych osobowych, o których mowa 
w §2 podwykonawcom w zakresie i celu niezbędnym do realizacji czynności związanych 
z wykonaniem Umowy o współpracy, jedynie za pisemną zgodą Administratora.

- Dane osobowe przekazane na podstawie niniejszej Umowy powierzenia będą przetwarzane również przez podmiot świadczący na rzecz Podmiotu Przetwarzającego usługę dostawy poczty elektronicznej oraz usługę hostingu. Podmioty te zostaną zobowiązane przez Podmiot Przetwarzający do zapewnienia tych samych obowiązków ochrony danych, co zawarte w niniejszej umowie oraz obowiązujących przepisach prawa. Podmiot Przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania tych podmiotów w zakresie przetwarzania i ochrony powierzonych danych osobowych. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy do uprzedniego informowania Administratora o planowanych zmianach w zakresie listy tych podmiotów, w szczególności dodaniu nowych podmiotów. Administrator może złożyć sprzeciw wobec takich zmian w ciągu 14 dni od otrzymania od Podmiotu Przetwarzającego zawiadomienia w tym zakresie.

- W sytuacjach nadzwyczajnych, nieprzewidzianych w Umowie, Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych mając na uwadze ochronę powierzonych danych oraz interes Administratora.

- Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Administratora o:

- każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba że zakaz zawiadomienia Administratora wynika z przepisów prawa, a szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufności wszczętego dochodzenia,

- każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych,

- każdym żądaniu otrzymanym bezpośrednio od osoby, której dane przetwarza, 
w zakresie przetwarzania dotyczących go danych osobowych, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na żądanie, chyba że zostanie do tego upoważniony przez Administratora.

§ 5

Odpowiedzialność Podmiotu Przetwarzającego za powierzone dane osobowe oraz kontrole

- Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h RODO ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot Przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.

- Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu Przetwarzającego, informacja o terminie audytu, o którym mowa w ust. 1 będzie przekazana Przyjmującemu z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem.

- Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest udostępnić w celu zrealizowania audytu, o którym mowa w ust. 2, wgląd do wszystkich materiałów oraz systemów, w których realizowane jest przetwarzanie danych Administratora oraz umożliwić dostęp do pracowników zaangażowanych w ich przetwarzanie.

- Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni.

- Podmiot Przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

- Podmiot Przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z Umową, a w szczególności udostępnione osobom trzecim.

- Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora danych, chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot Przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot Przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot Przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

- Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot Przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu Przetwarzającego. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.

§ 6

Czas trwania i wypowiedzenie Umowy

- Umowa niniejsza zawarta jest na czas określony. Czas trwania Umowy Powierzenia danych osobowych kończy się z chwilą wykonania czynności wynikających z Umowy zgodnie z §1 ust 4.

- Administrator ma prawo wypowiedzieć Umowę, gdy Podmiot Przetwarzający: 1) wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z Umową, 2) powierzył wykonanie Umowy osobie trzeciej bez zgody Administratora, 3) nie zaprzestał niewłaściwego przetwarzania danych osobowych, 4) zawiadomił o swojej niezdolności do wypełnienia Umowy, a w szczególności wymagań określonych w § 5. Jeżeli jedna ze Stron rażąco narusza zobowiązania wynikające z Umowy, druga Strona może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz żądać naprawienia szkody poniesionej na skutek takiego naruszenia.

- Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Podmiot Przetwarzający:

- pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

- przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową;

- powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych;

§ 7

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz RODO i Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z 10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 1000).

- Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy Administratora danych.

- Wszelkie zmiany, uzupełnienia lub rozwiązanie niniejszej Umowy powinny być sporządzone na piśmie i podpisane przez należycie upoważnionych przedstawicieli Stron pod rygorem nieważności.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Administrator:					 Podmiot Przetwarzający

Załącznik nr 2

do odpowiedzi na pytania

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

FORMULARZ CENOWY WRAZ ZE SZCZEGÓŁOWYM OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Zestaw endoskopowy | Ilość szt. | Cena netto | Stawka VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 23% |  |
|  |  |  | 8% |  |
| RAZEM |  | ---------------- |  |

UWAGA:

Cena winna być wartością wyrażoną w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie z art. 106e ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług).

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa zestawu endoskopowego przewodu pokarmowego dolnego i górnego do Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie przy 
ul. Skarbowej 4.

- Procesor 1 szt.

- Źródło światła 1 szt.

- Monitor 1 szt.

- Pompa płucząca 1 szt.

- Insuflator CO2 1 szt.

- Wideogastroskop 2 szt.

- Wideokolonoskop 1 szt.

- Wózek endoskopowy (sprzętowy) 1 szt.

- Możliwość ustawienia na wózku wszystkich elementów zestawu

- Ruchome ramię monitora w zakresie góra/dół, prawo/lewo, pochył

- Podstawa jezdna z blokadą kół

- Koła niebrudzące podłoża

- Wózek wykonany z materiałów niekorodujących, łatwo zmywalnych, przeznaczonych do dezynfekcji

Wszystkie elementy składowe zestawu endoskopowego fabrycznie nowe – rok prod. 2018.

Wyklucza się aparaty demonstracyjne i powystawowe.

| Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| --- |
| DANE OGÓLNE |
| Pełna nazwa aparatu/typ |  |
| Producent/ Kraj |  |
| Dystrybutor-Wykonawca |  |
| Rok produkcji |  |

| L.p. | Opis parametru | Parametr |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wymagany | Oferowany | Punktacja |
| I. PROCESOR - 1 sztuka |
| 1. | Standard obrazowania HDTV 1080p | TAK |  | bez punktacji |
| 2. | Obrazowanie w wąskim paśmie światła, umożliwiające ocenę głębokości położenia naczyń, głębokości położenia zmian, możliwe uwidocznienie zmian podśluzówkowych | TAK |  | bez punktacji |
| 3. | Wyjścia HDTV oraz SDTV: HDTV: 1x RGB 1080i, 2x HD-SDI - do przesyłu obrazu na znaczne odległości, 1x DVI 1080p, SDTV: 1x S-Video, 1x Composite | TAK |  | bez punktacji |
| 4. | Wejścia HDTV: min. 1x HD-SDI | TAK |  | bez punktacji |
| 5. | Wyjścia komunikacyjne: min. DICOM / Ethernet, USB | TAK |  | bez punktacji |
| 6. | Pamięć obrazów: Wewnętrzna do przechowywania obrazów, Gniazdo USB - możliwość zapisywania obrazów na pamięć zewnętrzną | TAK |  | bez punktacji |
| 7. | Menu ustawień: w języku polskim, polskie znaki. | TAK |  | bez punktacji |
| 8. | Możliwość zapisu ustawień procesora i użytkownika na przenośnej pamięci tzw. Backup danych | TAK |  | NIE - 0 pkt |
|  |  |  |  | TAK - 2 pkt |
| II. ŹRÓDŁO ŚWIATŁA - 1 sztuka |
| 9. | Zewnętrzne | TAK |  | bez punktacji |
| 10. | Oświetlenie: Umożliwiające pracę w trybie wąskiego pasma światła | TAK |  | bez punktacji |
| 11. | Lampa obserwacyjna: Xenonowa min. 300 W | TAK |  | bez punktacji |
| 12. | Lampa awaryjna: Halogenowa min. 35W lub LED min. 3 W | TAK |  | bez punktacji |
| 13. | Insuflacja powietrzem: min. 3-stopniowa | TAK |  | bez punktacji |
| 14. | Możliwość insuflacji dwutlenkiem węgla (CO2) z wykorzystaniem insuflatora opisanego w pkt. V | TAK |  | bez punktacji |
| III. MONITOR - 1 sztuka |
| 15. | Przekątna ekranu HDTV: min. 26" | TAK |  | bez punktacji |
| 16. | Rozdzielczość: min. 1920x1080 | TAK |  | bez punktacji |
| 17. | Typ matrycy: LED | TAK |  | bez punktacji |
| 18. | Format obrazu 16:9 | TAK |  | bez punktacji |
| 19. | Głębia kolorów: min. 8 bit | TAK |  | bez punktacji |
| 20. | Wejścia min.: 2x 3G-SDI, wideo BNC, Y/C - 4 pin, HD15 D-sub, 2x DVI-I | TAK |  | bez punktacji |
| 21. | Wyjścia min.: 2x 3G-SDI, wideo BNC, Y/C - 4 pin, HD-15 D-Sub, 1xDVI-I, | TAK |  | bez punktacji |
| 22. | Odporność na kontakt z płynami: Co najmniej klasy IPX1 | TAK |  | bez punktacji |
| 23. | Standard uchwytu VESA: min. 100 mm x 100 mm | TAK |  | bez punktacji |
| 24. | Zasilanie 230 V bezpośrednio do monitora lub poprzez zasilacz 24 V | TAK |  | bez punktacji |
| IV. POMPA PŁUCZĄCA - 1 sztuka |
| 25. | Pompa z funkcją płukania przez kanał roboczy lub dodatkowy kanał płukania endoskopu (irygacyjny) |  |  | bez punktacji |
| 26. | Przepływ: min. 700 ml/min | TAK |  | bez punktacji |
| 27. | Sterowanie mikroprocesorowe | TAK |  | bez punktacji |
| 28. | Regulacja przepływu min. 6-stopniowa | ≥ 6, podać |  | ≤ 8 – 0 pkt |
|  |  |  |  | ≥ 9 – 2 pkt |
| 29. | Podłączenie do sterowania elektronicznego z głowicy endoskopu | TAK |  | bez punktacji |
| V. Insuflator CO2 – 1 sztuka |
| 30. | Zasilanie insuflatora ze źródeł CO2 o ciśnieniu min. 350 kPa | TAK |  | bez punktacji |
| 31. | Ciśnienie podawania gazu CO2 dowolnej wartości w zakresie: 45 kPa – 65 kPa | TAK |  | bez punktacji |
| 32. | Możliwość wyboru 3 prędkości podawanego gazu | TAK |  | bez punktacji |
| 33. | 3- stopniowa regulacja czasu podawania gazu przy użyciu odpowiedniego drenu pomocniczego | TAK |  | bez punktacji |
| 34. | wskaźnik ciśnienia podawanego gazu CO2 | TAK |  | bez punktacji |
| 35. | Sygnalizacja sygnałem dźwiękowym i wizualnym przekroczenia wartości minimalnej ciśnienia podawanego gazu CO2 | TAK |  | bez punktacji |
| 36. | Przycisk na panelu uruchamiający/zatrzymujący podawanie gazu CO2 | TAK |  | bez punktacji |
| 37. | Dren do insuflacji wysokiego przepływu, długość min 100cm | TAK |  | bez punktacji |
| 38. | Przewód wysokociśnieniowy do połączenia insuflatora ze źródłem CO2, długość ok. 100 cm | TAK |  | bez punktacji |
| 39. | Półka kompatybilna z posiadanym przez oddział wózkiem serii WM-NP2 | TAK |  | bez punktacji |
| 40. | Zasilanie elektryczne 230 V, 50/60 Hz | TAK |  | bez punktacji |
| 41. | Typ ochrony przed porażeniem elektrycznym Klasa I | TAK |  | bez punktacji |
| 42. | Stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym typ BF | TAK |  | bez punktacji |
| VI. Wideogastroskop HDTV – 2 sztuki |
| 43. | Pełna kompatybilność z posiadanym przez pracownię sprzętem serii: CV-190, CLV-190 | TAK |  | bez punktacji |
| 43 | Obrazowanie HDTV 1920 x 1080 | TAK |  | bez punktacji |
| 44. | Wąskie pasmo światła | TAK |  | bez punktacji |
| 45. | Kanał irygacyjny Water Jet | TAK |  | bez punktacji |
| 46. | Kanał roboczy min. 2,8 mm | TAK |  | bez punktacji |
| 47. | Średnica końcówki max. 9,2 mm | TAK |  | bez punktacji |
| 48. | Średnica sondy max. 9,2 mm | TAK |  | bez punktacji |
| 49. | Zgięcia: góra/dół min. 210°/90°; lewo/prawo min. 100°/100° | TAK |  | bez punktacji |
| 50. | Głębia ostrości min. 2-100 mm | TAK |  | bez punktacji |
| 51. | Pole obserwacji min. 140° | TAK |  | bez punktacji |
| 52. | Długość robocza 1030 mm +/- 10% | TAK |  | bez punktacji |
| 53. | Wodoodporna konstrukcja: bez nakładek uszczelniających lub z nakładkami uszczelniającymi | podać |  | z nakładkami - 0 pkt |
|  |  |  |  | bez nakładek - 2 pkt |
| VII. Wideokolonoskop diagnostyczno-zabiegowy HDTV – 1 sztuka |
| 55. | Pełna kompatybilność z posiadanymi przez pracownię sprzętem serii: CV-190, CLV-190 | TAK |  | bez punktacji |
| 54. | Obrazowanie HDTV | TAK |  | bez punktacji |
| 55. | Wąskie pasmo światła | TAK |  | bez punktacji |
| 56. | Kanał irygacyjny Water Jet | TAK |  | bez punktacji |
| 57. | Kanał roboczy min. 3,2 mm | TAK |  | bez punktacji |
| 58. | Średnica końcówki max. 13,5 mm | TAK |  | bez punktacji |
| 59. | Średnica sondy max. 13,0 mm | TAK |  | bez punktacji |
| 60. | Zgięcia: góra/dół min. 180°/180°; lewo/prawo min. 160°/160° | TAK |  | bez punktacji |
| 61. | Głębia ostrości min. 2-100 mm | TAK |  | bez punktacji |
| 62. | Pole obserwacji min. 170° | TAK |  | bez punktacji |
| 63. | Długość robocza 1680 mm +/- 10% | TAK |  | bez punktacji |
| 64. | System przeniesienia siły obrotowej 1:1 na całej długości sondy | TAK |  | bez punktacji |
| 65. | Konstrukcja sondy posiadająca miejsce pasywnego zginania endoskopu ułatwiająca pokonywanie zagięć w przewodzie pokarmowym | TAK |  | bez punktacji |
| 66. | Regulowana pokrętłem zmiana sztywności sondy | TAK |  | bez punktacji |
| 67. | Wodoodporna konstrukcja: bez nakładek uszczelniających lub z nakładkami uszczelniającymi | podać |  | z nakładkami - 0 pkt |
|  |  |  |  | bez nakładek - 2 pkt |
| VIII Pozostałe |
| 68. | Gwarancja na cały zestaw endoskopowy 24 miesiące. | Tak |  | 24 m-ce - 0 pkt, max zaoferowany okres gwarancji – 20 pkt, pozostałe liczone proporcjonalnie. Max punktowany okres gwarancji – 60 m-cy |
| 69. | Serwis gwarancyjny i dostępny serwis pogwarancyjny. | Tak |  | bez punktacji |
| 70. | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. do 48 godzin (dotyczy dni roboczych). | Tak |  | bez punktacji |
| 71. | Na czas naprawy trwającej dłużej niż 5 dni aparat zastępczy. | Tak |  | bez punktacji |
| 72. | Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 5 dni robocze przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy | Tak |  | bez punktacji |
| 73. | Przeglądy gwarancyjne w okresach zalecanych przez producenta wraz z wymianą zalecanych przy danym przeglądzie części oraz wystawieniem certyfikatu sprawności wliczone w cenę aparatu w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego | Tak |  | bez punktacji |
| 74. | Szkolenie wskazanego personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji (ilość szkoleń wynikająca z potrzeb personelu medycznego) | Tak |  | bez punktacji |
| 75. | Dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie RP (dokumenty załączyć) | TAK |  | bez punktacji |
| 76. | Autoryzacja producenta na sprzedaż zaoferowanego zestawu endoskopowego i serwis na terenie Polski (dokumenty załączyć) | Tak |  | bez punktacji |
| 77. | Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim (dostarczyć razem z aparatem), wersja drukowana i elektroniczna | Tak |  | bez punktacji |

| SERWIS GWARANCYJNY (WYPEŁNIA OFERENT): |
| --- |
| Adres: |  |
| Telefon: |  |
| Faks: |  |
| Godz. urzędowania serwisu: |  |

UWAGA:

- Parametry określone jako „TAK” oraz o określonych warunkach liczbowych są warunkami granicznymi.

- Wartości podane w kolumnie „WARUNKI GRANICZNE” należy traktować jako niezbędne minimum – pod rygorem odrzucenia oferty.

- Dla uznania oferty za ważną oferent winien zaoferować aparat spełniający wszystkie parametry graniczne.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Dostawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie demonstracji sprzętu i jego parametrów technicznych.

- Oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów 
i inwestycji poza materiałami eksploatacyjnymi.

…………………………

Miejscowość i data

………………………………………………….

Podpis i pieczęć imienna osoby (osób) upoważnionej (ych)

do reprezentowania Wykonawcy